# Hőlégsterilizáló

Laboratóriumi inkubátor

Modell:YCO-010, IN-010

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MŰKÖDTETÉS/ KARBANTARTÁS

ÉS RÉSZEI

!  FONTOS

. Ez a kézikönyv fontos működtetési és biztonsági információkat tartalmaz. A felhasználó minden esetben alaposan olvassa ezt a kézikönyvet, mielőtt a helyi elektromos hálózatnak megfelelően beüzemeli a készüléket.																210520.500

### Biztonsági információk

Ezt a hőlégsterilizálót és labor inkubátort úgy gyártották, hogy a funkciók, megbízhatóság és biztonság legyen szem előtt. Az Ön felelőssége, hogy a helyi elektromos hálózatnak megfelelően legyen beüzemelve. A biztonságos működés érdekében különös figyelmet fordítson a figyelmeztető jelzések utáni részekre.

### Figyelmeztetések

VIGYÁZAT

A vigyázat jelzések lehetséges személyi sérülést jeleznek.

ÓVATOSAN

Az óvatosan jelzések lehetséges készülék sérülést jeleznek.

FIGYELEM

Fontos adatokat és feltételeket jeleznek.

## FIGYELMEZTETÉSEK

Az áramütés elkerülése érdekében：

- Használjon megfelelően leföldelt dugaljat, a megfelelő feszültséggel és áram kapacitással.

- Húzza ki, mielőtt karbantartást vagy szervizelést végez. Szervizt csak szakember végezhet.

- Amennyiben véletlenül folyadék kerül a gépbe, húzza ki a dugót, és fordítsa fel a gépet, hogy a folyadék ne kerüljön be a belső részekhez.

Személyes sérülés elkerülése：

- Győződjön meg róla, hogy a készüléket a helyi és az országos elektromossági előírásoknak megfelelően csatlakoztatja a hálózatba. Ellenkező esetben tűz vagy áramütés keletkezhet.

- Mindig használjon kesztyűt és fogantyút az anyagok kivételéhez.

- VIGYÁZAT：”FORRÓ KAMRA”. A készülék forró, és használat után egy ideig még forró is marad anélkül, hogy ennek látható jele lenne. Közvetlenül hozzáérni tilos.

### FOGALMAK

PONTOSSÁG：

A hőmérséklet pontossága a hőmérséklet beállított változójának (SV) és a praktikus változójának (PV) (valós hőmérséklet) különbségéből mérhető le, amikor a hőmérséklet stabilizálódott.

UNIFORMITÁS：

A kamrában lévő bármely két pont közötti maximális hőmérséklet különbség, amikor a hőmérséklet stabilizálódott. Az uniformitást úgy lehet  meghatározni, hogy egy kalibrált hőmérőt teszünk a kamra bármely két pontjára. A hőmérséklet különbség less az uniformitás.

STABILITÁS：

A karma bármely pontján mért hőmérséklet stabilitás, miután a hőmérséklet stabilizálódott. Egy kalibrált, 0,1 Celsius fok beosztású hőmérővel mérhetjük le, amit a karma bármely pontján elhelyezünk.

FIGYELEM：

Egy elektronikus, digitális kijelzős készülékkel hatékony, hatásos és biztonságos módon lemérheti a pontosságot, uniformitást és stabilitást.

RENDELTETÉS：

A hőlégsterilizáló egy hatékony eszköz az összetevő analizáláshoz, kémiai rezisztencia vizsgálatokhoz, üvegek szárításához, száraz sterilizáláshoz, és ideális általános laboratóriumi célokra - sütés, szárítás, előmelegítés, stb.

A labor inkubátort mikrobiológiai tanulmányokra fejlesztették ki, szövet tenyésztésre és vírus inkubálásra.

Tilos olyan anyagokat beletenni, amelyeknél a forró levegő kémiai toxicitást vagy deformitást okoz.

Tartalom：

A hőlégsterilizáló vagy inkubátor tartalmaz:

Tápkábel			1

Polc					2

Műszaki adatok：

| ##### Sorozat | YCO-010 sorozat |  |  |  |  |  |  | ##### IN-010 sorozat |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapacitás (L) | 16 | 36 | 57 | 75 | 90 | 150 | 200 | 16 | 36 | 57 | 75 | 90 | 150 | 200 |
| Fűtés (W) | 750 | 750 | 1K | 1K | 1.5K | 2.0K | 2.0K | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 750 | 750 |
| Uniformitás | ±3.0ºC 180ºC-on |  |  |  |  |  |  | ±2.0ºC 37ºC-on |  |  |  |  |  |  |
| Stabilitás | ±0.1ºC 180ºC-on |  |  |  |  |  |  | ±0.1ºC 37ºC-on |  |  |  |  |  |  |
| Üzemhőmérséklet | Környezet + 5ºC és 250ºC között |  |  |  |  |  |  | Környezet + 5ºC és 75ºC között |  |  |  |  |  |  |
| Polc (variálható) | 2, rozsdamentes acél |  |  |  |  |  |  | 2, rozsdamentes acél |  |  |  |  |  |  |
| Hőáramlás | Ventillátor |  |  |  |  |  |  | Ventillátor |  |  |  |  |  |  |
| Hőmérséklet beállítás | Digitális |  |  |  |  |  |  | Digitális |  |  |  |  |  |  |
| Hőm. vezérlés | PID |  |  |  |  |  |  | PID |  |  |  |  |  |  |
| Hőmérséklet növekedés | 1ºC |  |  |  |  |  |  | 1ºC |  |  |  |  |  |  |
| Hőm. kijelzés | Digitális |  |  |  |  |  |  | Digitális |  |  |  |  |  |  |
| Időzítő | Digitális, 9 óra, 59 perc |  |  |  |  |  |  | Digitális, 99 óra, 59 perc |  |  |  |  |  |  |
| Biztonsági szerkezet | - Szivárgás mentesítő (opcionális) - Túlmelegedés jelző & lekapcsoló berendezés a beállított érték felett 10ºC -kal - Független biztonsági kapcsoló, riasztó & lekapcsoló berendezés 220ºC –on, ha az elsődleges vezérlő nem működik - Az időzítő felfüggeszt, ha a PV (valódi érték) 5ºC-kal a beállított érték (SV) alatt van, újrakezdi a számlálást, amikor 2ºC –kal a beállított érték alatt van. - A memória elmenti az eltelt időt, ha működtetés közben kinyitják az ajtót. |  |  |  |  |  |  | - Szivárgás mentesítő (opcionális) - Túlmelegedés jelző & lekapcsoló berendezés a beállított érték felett 4ºC -kal - Független biztonsági kapcsoló, riasztó & lekapcsoló berendezés 80ºC –on, ha az elsődleges vezérlő nem működik - Az időzítő felfüggeszt, ha a PV (valódi érték) 5ºC-kal a beállított érték (SV) alatt van, újrakezdi a számlálást, amikor 2ºC –kal a beállított érték alatt van. A memória elmenti az eltelt időt, ha működtetés közben kinyitják az ajtót |  |  |  |  |  |  |
| Fűtőelem | rozsdamentes acél burkolattal |  |  |  |  |  |  | rozsdamentes acél burkolattal |  |  |  |  |  |  |
| Riasztás | Hang & látható jelzés |  |  |  |  |  |  | Hang & látható jelzés |  |  |  |  |  |  |
| Szigetelés | Üvegszál |  |  |  |  |  |  | Üvegszál |  |  |  |  |  |  |

FIGYELEM：

- Kérésre 110 L. és 250 L kapacitással is rendelhető

- A specifikáció változhat, előzetes tájékoztatás nélkül

- Egyéb belső kapacitás és külső méretek is kaphatóak kérésre.

- Class I osztályozású készülék

- Ez a készülék megfelel az EN60601-1-2 EK Elektromágneses Kompatibilitás feltételeinek.  EMI szűrő a 89/336 EEC-EMC Direktívának megfelelően let kialakítva

### BEÜZEMELÉS

    - Húzza le a csomagoló szalagokat, és emelje ki a készülket a csomagból.

VIGYÁZAT: Óvatosan kezelje, nehéz.

    - Helyezze a készüléket egy egyenes, vízszintes asztalra, legalább 5-10 cm-re a faltól.

    - Ne legyen a készülék fejjel lefelé.

    - Ne tegye huzatos, vagy napos helyre, illetve más készülék mellé, amely elektromágnesességet vagy hőt sugározhat.

    - A csomagolóanyagot hasznosítsa újra.

    - Nyissa ki, és ellenőrizze, hogy az alkatrészek megvannak-e.

    - Ellenőrizze a címkét a készülék hátulján, és győződjön meg róla, hogy a helyi elektromos hálózat megfelel a megadott specifikációknak.

    - A tápkábelt csatlakoztassa egy jól földelt konnektorba.

###### TETEJE

KÖZEPE

ALJA

HŐMÉRSÉKLET  BEÁLLÍTÁS

## YCO-010 és IN-010

| KÓD | INSTRUCTION |
| --- | --- |
|  | Nyomja meg a billentyűzetet a bekapcsoláshoz. |
|  | Nyomja megy a gombot a beállított hőmérséklet növeléséhez Nyomja meg a gombot a beállított hőmérséklet csökkentéséhez. |
| POWER ○ | A lámpa felgyullad bekapcsoláskor |
| HEATING ○ | Amikor a készülék melegszik, a lámpa ég, a hőmérséklet stabilitás elérésekor kikapcsol vagy villog |
| PV ○ | A karma valós hőmérsékletét jelzi |
| SV ○ | A beállított értéket jelzi |
| Jelzések, riasztások ○ | - 10ºC (YCO-010) vagy 4ºC (IN-010) túlmelegedés a beállított értékhez képest. Hallható és látható. - Független biztonsági kapcsoló jelzés 220ºC (YCO-010) vagy 80ºC (IN-010) hőmérsékleten. - Amikor befejezte a működést, beindul a jelzés, és END felirat jelenik meg az időzítőn. |

## Beállított idő

## YCO-010	： 9 óra, 59 perc + HOLD

## IN-010		： 99 óra, 59 perc + HOLD

Folyamat：

- Először a hőmérsékletet állítsa be, aztán az időt.

- Nyomja megy a “SELECT” gombot az óra (Hour) és a perc (Minute) beállításához, a villogó jelzésnek megfelelően.

- Állítsa be a kívánt időt, a “SET TIME” megnyomásával.  “” a beállított idő növelése, míg “ ” a beállított idő csökkentését jelzi.

- Az időzítés elkezdődik az “OPER/PAUSE” gomb lenyomásával, miközben az  “OPERATION” jelzés világít. Az “OPER/PAUSE” gomb újabb lenyomása az időmérő felfüggesztését eredményezi, az “OPERATION” jelzés pedig elsötétül.

- Ha kinyitja az ajtót a hőmérséklet stabilizálása után, az időzítő automatikusan felfüggeszti a visszaszámlálást. A memóriában eltárolja az eltelt időt, és az ajtó bezárásával folytatja a visszaszámlálást.

- Az időzítő akkor kezdi el a számlálást, amikor a valós hőmérséklet 2ºC-kal a beállított hőmérséklet alatt less. A “STERILIZATION” (YCO-010) vagy ”INCUBATION” (IN-010) felirat kigyullad.

- Ha nem áramtalanítja, a memória eltárolja a korábbi hőmérsékletet és időt, ami az újabb működéshez megfelel.

### Működtetés

(YCO-010 és IN-010)

- Nyissa ki az ajtót, és tegye az anyagokat óvatosan a kamrába. NE töltsön folyadékot a kamrába.

- Zárja be az ajtót teljesen, és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás az ajtó környékén.

- Igazítsa meg, és zárja le a készülék tetején található szellőzőt a gyors felmelegedés érdekében. De ne felejtse el átállítani a szellőzőt a hőmérséklet stabilizálódása után, a levegő áramlásának működése érdekében, és a jobb hőmérséklet uniformitás eléréséért.

- A kábelt dugja egy megfelelően leföldelt csatlakozóba.

- Nyomja meg a POWER gombot a bekapcsoláshoz, és kigyullad a bekapcsolást jelző lámpa.

MEMÓRIA：

  - Ha kihúzza a kábelt használat után, 180ºC és 30 perc lesznek a beállított értékek a hőlégsterilizálón (YCO-010) vagy 37ºC és 9 óra a labor inkubátor esetében(IN-010).

  - Ha bedugva hagyja a készüléket, minden új használatkor az előző hőmérséklet és idő beállítás értékek fognak megmaradni a memóriában.

- Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a   és   gombokkal növelve, vagy csökkentve azt. Lásd a HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA részt.

- Állítsa be a kívánt időt a SELECT  gomb megnyomásával, és a to set your   gombokkal állítsa be az órát és percet.  Lásd SET TIME.

- Nyomja meg az OPER/PAUSE gombot a melegítéshez, ekkor felgyullad a PV, OPERATION, és HEATING lámpa, és a ventillátor elindul.

- Ekkor beindul a melegítés. Az “OPER/PAUSE” gomb újabb lenyomása a melegítés felfüggesztését eredményezi, a ”POWER” lámpa pedig elsötétül.

- Az időzítő akkor kezdi el a számlálást, amikor a valós hőmérséklet 2ºC-kal a beállított hőmérséklet alatt lesz. A “STERILIZATION” (YCO-010) vagy ”INCUBATION” (IN-010) felirat kigyullad.

- A riasztás a következő körülmények között indul be:

- 10ºC (YCO-010) vagy 4ºC (IN-010) túlmelegedés a beállított értékhez képest.

- Független biztonsági kapcsoló jelzés 220ºC (YCO-010) vagy 80ºC (IN-010) hőmérsékleten.

- A teljes működési ciklus befejeződött, amikor“END” felirat jelenik meg az időzítőn.

7

- Nyomja meg a PV gombot a valós hőmérséklet kijelzéséhez.

- A beállított hőmérséklet kijelzéséhez az SV gombot nyomja meg.

- Ha a PV 5ºC-kal SV alatt van, az ajtó nincs bezárva vagy a melegítő rossul működik, az időzítő felfüggeszti a működést.

- A visszaszámlálás megáll, és kikapcsol a “Sterilization vagy Incubation lámpa. A memória eltárolja az eltelt időt, és tovább folytatja a visszaszámlálást, amint a PV  2ºC-kal lesz az SV alatt.

- Az “END” betűk jelennek meg az időzítőn, amikor lejárt az idő, ez s teljes ciklus végét jelzi, ilyenkor nyissa ki az ajtót, és vegye ki az anyagokat a kamrából.

Összegzés：

POWER		SET TEMP		SELECT		SET TIME     START

VIGYÁZAT：

FORRÓ KAMRA.  A kamra felforrósodik, és használat után egy ideig még forró is marad anélkül, hogy ennek látható jele lenne. Mindig használjon kesztyűt és fogantyút az anyagok kivételéhez a személyes sérülés elkerülése érdekében.

KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS

- Mindig áramtalanítsa.

- Kizárólag szakképzett szakember és szakszerviz végezze. Nem vállalunk felelősséget, ha bármely személy megsérti az itt leírt szabályokat.

- .Az áramütés elkerülése érdekében a készüléket csak megfelelően földelt konnektorba dugja, megfelelő feszültséggel.

- Ennek a készüléknek és szerelékeinek nem kell olajozás.

- A készülék szétszerelését kizárólag szakember és szakszerviz végezheti.

- A készülék üvegrostot tartalmaz, belélegezhető rostok és por képződhet a megmunkálásánál.  Az üvegrosttal való munkánál mindig használjon maszkot és védőszemüveget.

- Ha folyadék ömlik a készülékbe, húzza ki a leföldelt dugót, és fordítsa fejjel lefelé, hogy a folyadék ne érje el a belső elemeket.

- Mindig ellenőrizze, hogy az ajtó jól be van zárva, és nincs szivárgás.

- Ajánlott az ajtó tömítését évente kicserélni.

- Ellenőrizze, hogy a zár jól záródik-e.

- A hőmérsékletet és időzítőt nem kell kalibrálni.

- Tisztítsa meg a szenzort a melegítő elemnél, hogy a szenzor pontosan működjön.

- A motor kefe nélküli, így nincs szükség karbonkefe cserére.

VIGYÁZAT：

A készülék üvegrostot tartalmaz, belélegezhető rostok és por képződhet a megmunkálásánál.  Ezek a rostok és por irritáló hatásúak, és felerősíthetik a már meglévő légúti betegségeket.

A tesztek azt mutatják, hogy a készülék normál körülmények között való használata nem teszi ki a személyeket por vagy belélegezhető üvegrost belélegzésének. A szigetelés karbantartása vagy szerelése közben viszont ez a veszély fennáll. A megfelelő óvintézkedésekkel minimálisra csökkentheti ezt a veszélyt.

Maszk és védőszemüveg használata javasolt.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

| Probléma | ##### Lehetséges ok | Teendők |
| --- | --- | --- |
| Szabálytalan hőmérséklet | - Főpanel hiba - Koszos a szenzor | - Megjavítani vagy kicserélni - Szenzort tisztítsa meg |
| Nem melegít | - Hibás a főpanel - A melegítő elromlott - Hibás triac - Levegő szivárgás | - Cserélje ki - Cserélje ki - Meg kell javítani - Ellenőrizze, hogy jól bezárta-e az ajtót,ha nem, cserélje le a zárat |
| Nem indul be | - Hibás érintkezés - Kapcsoló elromlott - A melegítő elromlott - Biztosíték kiégett | - Ellenőrizze a csatlakozást - Cserélje ki - Cserélje ki - Cserélje ki |
| Hőmérséklet beállítás nem működik | Hibás főpanel | Cserélje ki vagy javítsa meg |
| Elfogadhatatlan uniformitás | Ventillátor hiba | Cserélje ki vagy javítsa meg Vagy állítsa be jól. |
| - PV fluktuál - PV nem egyezik meg a beállított értékkel, amikor stabilizálódott | Koszos a szenzor; Kiégett elektronikus részek Hibás főpanel | Tisztítsa meg Cserélje ki vagy javítsa meg Főpanel javítás vagy csere |

ÓVATOSAN：

  - A problémamegoldást kizárólag szakképzett munkaerő és felhatalmazott szerviz végezheti el

  - Mindig hízza ki a konnektorból javítás előtt

  - Csak akkor nyúljon hozzá, ha a karma hőmérséklete már visszament a környezet hőmérsékletével megegyező szintre

Sterilizálási javaslat

## Hőmérséklet			Sterilizálási idő

135 – 145ºC			3 – 5 óra

160 – 170ºC			2 – 4 óra

180 - 200ºC				0.5 – 1 óra

### Tisztítás

- Áramtalanítsa tisztítás előtt

- Egy nedves törlőkendővel törölje át a külsejét és a belső kamrát

- Gondosan szárítsa meg

- Ne tegye vízbe

- Viseljen kesztyűt a tisztításhoz

- Vegye ki a polcokat, merítse őket vízbe, és mossa le. Száradás után helyezze vissza a kamrába.

- Soha ne használjon benzint vagy festék hígítót

Szállítás

- Törékeny, nehéz, óvatosan bánjon vele

- Ne használjon kampót

- Ne ejtse le a készüléket

- Ne fordítsa fejjel lefelé

- Ne tegye ki rázkódásnak, ütközésnek szállítás közben.

### Tárolás

- Ne tegye huzatos, napfényes helyre, vagy olyan készülék mellé, amely elektromágnesességet vagy hőt bocsáthat ki.

- Kapcsolja ki használat után.

- Ne tegye olyan helyre, ahonnan leeshet.

- Szobahőmérsékleten és szoba páratartalom mellett kell tárolni.

## Szállítási és tárolási kondíciók

- Hőmérséklet			10ºC – 40ºC

- Páratartalom				40 % – 90%

12

### Alkotórészek ábrája

13

14

Gyártó：												ISO9001

Gemmy Industrial Corp.									ISO13485

Taipei, Taiwan						  					GMP

CE

Importőr és disztribútor:

4 SZS Kft

1194. Budapest, Kócsag u. 17.

Bemutató terem:

1195. Budapest, József Attila u. 114.

Tel.: +36 30 8705818 sé +36 30 2035714

www.4vet.hu

e-mail: info@4vet.hu